参数：

一、 功能描述：样品分离、分析等 
二、 技术要求及配置：
1. 分析柱
1） ▲反相C18高效液相色谱柱（150 × 4.6 mm, 填充料粒径 ≤ 3 μm）
2） ▲适合分离极性及碱性化合物，能分离小分子、高极性化合物（pH耐受范围1-12）
3） ▲高PH稳定性，高柱效
4） ★孔径：110
5） ★表面积：375
6） ★碳载量：14
7） ▲封尾：TMS
8） ▲必须配保护柱及保护柱芯（保护柱芯不少于10个，4.0 × 3.0 mm）
9） 保护柱套可以直接用手拧紧到几乎任何制造商的非核壳和大于等于3 μm颗粒的色谱柱上
2. 半制备柱
1） ▲反相C18高效液相色谱柱（250 × 10 mm, 填充料粒径 ≤ 5 μm）
2） ▲适合分离极性及碱性化合物，能分离小分子、高极性化合物（pH耐受范围1-12）
3） ▲高PH稳定性，高柱效
4） ★孔径：110
5） ★表面积：375
6） ★碳载量：14
7） ▲封尾：TMS
8） ▲必须配保护柱及保护柱芯（保护柱芯不少于3个，10 × 10 mm）注：以上参数带▲是指该条件必须满足项，不允许负偏离 
以上参数带★仅为评审分类标记，不作为废标条款